分体式可视喉镜

使 用 说 明 书（Ver.2.0）

- 产品概述

1、分体式可视喉镜（以下简称喉镜）由可视喉镜芯子（以下简称芯子）、一次性使用喉镜叶片（以下简称叶片）和适配器组成。芯子可重复使用、叶片一次性使用。

2、型号规格

成人型:TL-65R602

儿童型:TL-35R302

3、生产许可证号

粤食药监械生产许20173053号

4、医疗器械注册证号

粤械注准20172221311

5、产品技术要求编号

粤械注准20172221311

二、产品性能

### 1、外观与结构

### 芯子与叶片采用ABS材料制造。其中芯子包含以下系统：光学成像系统、防雾系统、照明系统。

#### 叶片接触人体组织区域的表面粗糙度参数Ra之数值不大于0.8μm。

- 尺寸

- 叶片尺寸

| 叶片型号规格 | 长度（A值） | 宽度（B值） | 工作宽度（C值） | 工作高度（E值） | 工作长度（F值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大号 TL-602 | 193.4mm | 105.9mm | 28.4mm | 17.3mm | 132.3mm |
| 小号 TL-302 | 173.3mm | 72.2mm | 23.4mm | 13.4mm | 108.9mm |

表1

- 芯子尺寸

| 芯子型号规格 | 长度（A值） | 最大宽度（B值） | 最大高度（C值） | 最小高度（D值） | 最小宽度 （E值） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TL-65R | 214mm | 51mm | 34mm | 13mm | 13mm |
| TL-35R | 184mm | 12mm | 10mm | 12mm | 10mm |

#### 表2

#### 3、使用性能

#### 叶片强度

#### 大号TL-602：叶片的压舌片部位在7kg垂直向下力的作用下，不断裂（不包括弯曲变形）。

#### 小号TL-302：叶片的压舌片部位在4kg垂直向下力的作用下，不断裂（不包括弯曲变形）。

#### 气管插管引导槽边缘光滑，无毛刺。

#### 分体式可视喉镜的照明集中照射在叶片舌片前端的中间部位，光照稳定。

#### 抗雾系统

#### 抗雾系统确保前端透镜的温度在30℃-40℃之间；

#### 温控装置确保咽喉镜前端接触患者组织部位的温度不超过41℃；

#### 当外围温度大于18℃时，咽喉镜的加温周期少于60s。

#### 分体式可视喉镜的照度≥1000 勒克斯。

#### 配合

#### 使用时芯子与叶片配合，将芯子插入叶片中，两者配合后符合下述要求：

#### a）配合后能锁止，锁止可靠、无松动；

#### b）芯子在叶片中插、拔轻松自如；

4.芯子的电气安全符合GB 9706.1-2007、GB 9706.19-2000要求，电磁兼容性符合YY 0505-2012的要求。叶片经环氧乙烷灭菌，EO残留量≤10µg/g。

三、配件清单

可视喉镜芯子1个、一次性使用喉镜叶片1个、目镜罩1个、适配器1个。

- 适用范围

供医疗部门进行气管插管时使用。

五、使用说明

1.插管前准备

- 参照芯子指示灯旁的示意图、结合指示灯亮灯状态，来检查芯子电池的电量及其剩余次数。

|  | 电池电量指示灯 | 剩余次数指示灯 |
| --- | --- | --- |
| 绿灯常亮状态 | 电池电量≥30% | 剩余可用次数≥15 |
| 橙色闪烁状态 | 电池电量≤30% | 剩余可用次数≤15 |
| 1橙色常亮状态 | 电池电量≤15% | 剩余可用次数为零 |

表3

注：芯子的总使用次数为100次，当芯子的剩余次数为0次时，表明芯子已经失效，不能再次使用。

注：当电量橙色灯闪烁时请及充电

- 根据患者情况确认合适的气管插管和相匹配的喉镜及叶片。

| 喉镜型号 | 芯子型号 | 叶片型号 | 对应气管插管外径尺寸 | 叶片对应的开口间距 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TL-65R602 | TL-65R | 大号 TL-602 | 6.0mm-9.0mm | 18mm |
| TL-35R302 | TL-35R | 小号 TL-302 | 4.0mm-5.5mm | 16mm |

表4

- 从适配器底座上取出芯子。

- 把芯子插入叶片直到听到“咔嚓”声为止，再将目镜罩装到叶片头部。

- 等到芯子前端LED灯光稳定不闪烁（小于60秒，此时防雾系统在启动），如果灯不亮，请更换新的芯子。

- 确保气管插管的气囊内空气已排空（可用注射器抽空内部气体）。

- 充分润滑气管插管，然后把气管插管放入叶片的引导槽中。气管插管的前端应与引导槽的前端平齐。

- 适当润滑叶片，但不能让润滑剂污染叶片前端的保护镜片。

2.喉镜放入口腔的步骤

- 沿病人口腔的中线放入喉镜，小心不要挤压舌头，把喉镜沿病人口腔的中线慢慢滑入口腔。在某些情况下，可以使用“盖代尔气道”的技巧把喉镜放入病人口腔中（如图1）。

- 在喉镜与水平面成45°角时，通过目镜罩观察病人口腔并分辨气道结构（如图2）。

- 继续插入喉镜直到看到会厌，并把叶片舌片前端放在会厌谷。

- 轻柔地向上提起喉镜使声门暴露出来（如图3），也可以把叶片舌片前端放在会厌下（米勒式）。

3.气管插管插入的步骤

- 轻柔地转动喉镜使声门处于视野的中心，定位杓状软骨位于喉镜视野中轴线（横向）以下，声门位于喉镜视野中轴线（纵向）中央。

- 轻柔地将气管插管沿叶片的引导槽向前推进，直到看到气管插管前端穿过声门，并检查气管插管插入的深度（如图4）。

- 把气管插管上的气囊按照常规的方法充气，充气后检查气管插管的位置是否合适。否则需要重复上述两个步骤把气管插管插入合适的位置。

4.喉镜的撤离

- 确认气管插管已导入到合适的位置后，把气管插管连接到麻醉呼吸回路，并核查气管连接是否正确和是否密封。

- 把气管插管从喉镜引导槽的侧面拉出，使其与喉镜分离。然后向后滑动喉镜，使气管插管与喉镜完全分离，并取出喉镜。在分离过程中一定要保证握紧气管插管（如图5）。

5.芯子与叶片的分离

- 先将目镜罩取下、再用拇指和食指捏住芯子后端的侧面，轻轻往外抽出芯子，使芯子与叶片分离，确保芯子的表面不接触任何潜在的污染物。

- 将叶片弃置到医疗废物箱。

- 如有需要，把芯子插入适配器进行充电。

6.芯子的清洁和消毒

- 因芯子需在插入叶片后才能使用，受叶片的隔离防护，所以芯子不会直接接触患者。

- 如果芯子意外被污染，应选择酶清洁剂、中性PH值的肥皂水或碳酸氢钠溶液（浓度8%-10%）作为清洁剂。选择0.08%过氧乙酸消毒液或70%异丙醇作为消毒剂，进行擦拭清洁和消毒，并遵从本说明书里所提出的具体清洗程序：

- 从叶片中取出芯子；

- 用干净并沾满清洁剂的棉布或外科无菌毛巾擦拭芯子的外表面，用沾满清洁剂的软刷清洁棉布不能触及的区域，确保清除掉污染物和杂质；

- 清洁时确保芯子表面不会有流动的液体；

- 注意：清洁消毒时避免接触芯子的镜片，勿高压蒸汽消毒，勿使用液体冲洗，不可浸泡在液体中，避免液体及蒸汽进入到芯子内部。清洁消毒过程中切勿过度用力擦拭，避免损坏芯子关节。

六、图示及符号定义

表示产品经环氧乙烷灭菌；

表示无菌产品；

表示产品仅供一次性使用；

表示BF型应用部分；

表示阅读说明；

表示生产批号；

表示生产日期；

表示失效日期；

表示包装破损，请勿使用；

表示防潮；

七、禁 忌 症

口腔张口宽度小于叶片开口间距（详见表4）的患者不能使用本产品进行气管插管。

八、注意事项

- 本产品仅供有资质的医护人员使用。

- 插入喉镜前吸清病人口腔内分泌物。

- 在内置电池取出前不能焚烧处理本产品。

- 本产品不可以用液体浸泡或冲洗。

- 本产品不能与可燃的麻醉剂一起使用。

- 严禁使用本产品在牙齿上施加压力。

- 严禁把本产品强行插入上呼吸道。

- 叶片包装破损，严禁使用。

- 严禁在没有装入叶片前把芯子插入患者口腔。

九、储存、运输条件

本产品应储存在温度为0～55℃，相对湿度不超过93%，且无腐蚀性气体和干燥通风良好，清洁的室内。运输、储存时防止受潮、受热和阳光直接照射。

十、其他说明

- 叶片的弃置：一次性使用的叶片丢弃到专用医疗废物箱中，同其他受污染的医疗废物一样弃置处理。

- 芯子的弃置：芯子使用寿命结束时，应遵从以下指引弃置芯子：

- 撬开芯子头部的电池盖。

- 取出内置电池并把电池放入电池专用回收容器中，内置的电池不含有害物质，但制造商建议把电池与普通废物分离。

- 把需要弃置的芯子丢弃到专用医疗废物箱中。

十一、电磁兼容

注意：

- 喉镜符合YY0505-2012标准电磁兼容有关要求；

- 用户应根据随机文件提供的电磁兼容信息进行安装和使用；

- 便携式和移动式RF通信设备可能影响喉镜性能，使用时避免强电磁干扰，如靠近手机、微波炉等；

- 指南和制造商的声明详见附件。

警示：

- 喉镜不应与其他设备接近或叠放使用，如果必须接近或叠放使用，则应观察验证在其使用的配置下能正常运行；

- A类设备拟用于工业环境中，由于分体式可视喉镜传导骚扰和辐射骚扰，在其他环境中要确保电磁兼容可能有潜在困难；

- 除喉镜的制造商作为内部元器件的备件出售的电缆外，使用规定外的附件和电缆可能导致喉镜发射的增加或抗扰度的降低。

| 指南和制造商的声明–电磁发射 |
| --- |
| 分体式可视喉镜预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境下使用： |
| 发射试验 | 符合性 | 电磁环境–指南 |
| 射频发射 GB 4824 | 1组 | 分体式可视喉镜仅为其内部功能而使用射频能量。因此，它的射频发射很低，并且对附近电子设备产生干扰的可能性很小 |
| 射频发射 GB 4824 | A类 | 分体式可视喉镜适于使用在非家用和不直接连到供家用的住宅公共低压供电网的所有设施中。 |
| 谐波发射 GB 17625.1 | 不适用 |  |
| 电压波动/闪烁发射 GB 17625.2 | 不适用 |  |

表5

| 指南和制造商的声明–电磁抗扰度 |
| --- |
| 分体式可视喉镜预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用： |
| 抗扰度试验 | IEC 60601试验电平 | 符合电平 | 电磁环境–指南 |
| 静电放电 GB/T 17626.2 | ±6 kV 接触放电 ±8 kV 空气放电 | ±6 kV 接触放电 ±8 kV空气放电 | 地面应是木质、混凝土或瓷砖，如果地面用合成材料覆盖，则相对湿度应至少30% |
| 电快速瞬变脉冲群 GB/T 17626.4 | ±2kV 对电源线 ±1kV 对输入/输出线 | ±2kV 对电源线 ±1kV 对输入/输出线 | 网电源应具有典型的商业或医院环境下使用的质量 |
| 浪涌 GB/T 17626.5 | ±1 kV 线对线 ±2 kV 线对地 | ±1 kV 线对线 ±2 kV 线对地 | 网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量 |
| 电源输入线上电压暂降、短时中断和电压变化GB/T 17626.11 | <5 % UT,持续0.5周期 （在UT上,>95%的暂降） 40 % UT,持续5周期 （在UT上,60%的暂降） 70 % UT，持续25周期 （在UT上,30%的暂降） <5 % UT,持续5s （在UT上,>95%的暂降） | <5 % UT,持续0.5周期 （在UT上,>95%的暂降） 40 % UT,持续5周期 （在UT上,60%的暂降） 70 % UT，持续25周期 （在UT上,30%的暂降） <5 % UT,持续5s （在UT上,>95%的暂降） | 网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量。如果分体式可视喉镜的用户在电源中断期间需要连续运行，则推荐分体式可视喉镜采用不间断电源或电池供电 |
| 工频磁场（50/60Hz） GB/T 17626.8 | 3A/m | 3A/m,50/60Hz | 工频磁场应具有在典型的商业或医院环境中典型场所的工频磁场水平特性 |
| 注：UT指施加试验电压前的交流网电压 |

表6

| 指南和制造商的声明–电磁抗扰度 |
| --- |
| 分体式可视喉镜预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证其在这种电磁环境中使用： |
| 抗扰度试验 | IEC 60601试验电平 | 符合电平 | 电磁环境–指南 |
| 射频传导 GB/T 17626.6 射频辐射 GB/T 17626.3 | 3 V（有效值） 150 kHz～80 MHz 3 V/m 80 MHz～2.5 GHz | 3 V（有效值） 3 V/m | 便携式和移动式RF通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近分体式可视喉镜的任何部分使用，包括电缆。该距离应由与发射机频率相应的公式计算。 推荐的隔离距离 d = d = 80 MHz～800 MHz d = 800 MHz～2.5 GHz 式中: —根据发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，以瓦特(W) 为单位； d—推荐的隔离距离，以米(m)为单位b。 固定式射频发射机的场强通过对电磁场所的勘测c来确定，在每个频率范围d都应比符合电平低。 在标记下列符号的设备附近可能出现干扰。 |
| 注1：在80MHz和800MHz频率上，采用较高频段的公式。 注2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体和人体的吸收和反射的影响。 |
| a 固定式发射机，诸如：无线(蜂窝/无绳)电话和地面移动式无线电的基站、业余无线电、调幅和调频无线电广播以及电视广播等，其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式射频发射机的电磁环境，应考虑电磁场所的勘测。如果测得分体式可视喉镜所处场所的场强高于上述适用的射频符合电平，则应观测分体式可视喉镜以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，则补充措施可能是必需的，比如重新调整分体式可视喉镜的方向或位置。 b 在150KHz～80MHz整个频率范围，场强应该低于 3 V/m。 |

表7

| 便携式及移动式射频通信设备和分体式可视喉镜之间的推荐隔离距离 |
| --- |
| 分体式可视喉镜预期在射频辐射骚扰受控的电磁环境中使用。依据通信设备最大额定输出功率，购买者或使用者可通过下面推荐的维持便携式及移动式射频通信设备（发射机）和（分体式可视喉镜）之间最小距离来防止电磁干扰。 |
| 发射机的额定最大输出功率W | 对应发射机不同频率的隔离距离/m |
|  | 150 kHz ～ 80 MHz d = | 80 MHz ～ 800 MHz d = | 800 MHz～ 2.5 GHz d = |
| 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.23 |
| 0.1 | 0.38 | 0.38 | 0.73 |
| 1 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
| 10 | 3.8 | 3.8 | 7.3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |
| 对于上表未列出的发射机额定最大输出功率，推荐隔离距离 d ，以米 (m)为单位，可用相应发射机频率栏中的公式来确定，这里 P 是由发射机制造商提供的发射机最大输出额定功率，以瓦特（W）为单位。 注1：在 80 MHz 和 800 MHz频率上，采用较高频范围的公式。 注2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体和人体的吸收和反射的影响。 |

表8

【生产日期】 详见产品标签

【使用期限】 三年

【注 册 人】 深圳市添朗医疗器械有限公司

【住    所】 深圳市宝安区西乡街道朱坳第二工业区C5厂房5楼

【生产企业】 深圳市添朗医疗器械有限公司

【住    所】 深圳市宝安区西乡街道朱坳第二工业区C5厂房5楼

【生产地址】 深圳市宝安区西乡街道朱坳第二工业区C5厂房5楼

【联系电话】 0755-27696568

【传    真】 0755-27678821

【邮政编码】 518126

【售后服务单位】 深圳市添朗医疗器械有限公司

【质量投诉电话】 0755-27696568

【说明书编制日期】 2016年06月25日

# Text boxes

指示灯

指示灯状态