一次性使用麻醉咽喉镜

使 用 说 明 书（Ver.2.0）

一、产品概述

1、【型号规格】 成人型 TL-601、儿童型 TL-301、婴儿型 TL-201

2、【生产许可证号】 粤食药监械生产许20173053号

3、【医疗器械注册证号】粤械注准20172221310

4、【产品技术要求编号】粤械注准20172221310

二、产品性能

### 1、外观与结构

### 本产品主体部分采用ABS材料制造，包含以下系统：光学成像系统、防雾系统、照明系统。

### 主要结构组成：窥视片、镜筒、 引导槽 、目镜罩。

#### 接触人体组织区域的表面粗糙度参数Ra之数值不大于0.8μm。

2、产品整体尺寸

产品整体尺寸

| 型号规格 | 长度 | 宽度 | 工作宽度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成人型 TL-601 | 243mm | 104mm | 28mm |
| 儿童型 TL-301 | 223mm | 71mm | 25mm |
| 婴儿型 TL-201 | 222mm | 71mm | 23mm |

#### 表1

#### 3、使用性能

#### 3.1 强度

#### 成人用咽喉镜：咽喉镜的压舌片部位在7kg垂直向下力的作用下，不断裂（不包括弯曲变形）；

#### 儿童婴儿用咽喉镜：咽喉镜的压舌片部位在4kg垂直向下的力作用下，不断裂（不包括弯曲变形）。

#### 气管插管引导槽边缘光滑，无毛刺。

#### 3.2咽喉镜的照明集中照射在咽喉镜舌片前端的中间部位，光照稳定。

#### 3.3抗雾系统

#### 抗雾系统确保前端透镜的温度在30℃-40℃之间；

#### 温控装置确保咽喉镜前端接触患者组织部位的温度不超过41℃；

#### 当外围温度大于18℃时，咽喉镜的加温周期少于60s。

#### 3.4 咽喉镜的照度值≥1500勒克斯。

4、电气安全应符合GB 9706.1-2007、GB 9706.19-2000的要求，电磁兼容性应符合YY 0505-2012的要求。产品经环氧乙烷灭菌，EO残留量≤10µg/g。

三、配件清单

一次性使用麻醉咽喉镜一个，目镜罩一个。

- 适用范围

供医疗部门进行气管插管时一次性使用。

五、使用说明

1.插管前准备

1.1选择适用的气管插管和相匹配的咽喉镜。

| 咽喉镜型号 | 对应气管插管外径尺寸 | 喉镜对应的开口间距 |
| --- | --- | --- |
| 成人型 TL-601 | 6.0mm-9.0mm | 18mm |
| 儿童型 TL-301 | 4.0mm-5.5mm | 16mm |
| 婴儿型 TL-201 | 2.5mm-3.5mm | 12.5mm |

表2

1.2抽出绝缘片喉镜亮灯，并等到灯光稳定不闪烁（大约30-40秒，此时防雾系统在启动）。如果灯不亮，请更换新的咽喉镜。

1.3确保气管插管的气囊内的空气已排空（可用注射器抽空内部气体）。

1.4充分润滑气管插管，然后把气管插管放入咽喉镜的引导槽中。

1.5气管插管的前端应与引导槽的前端平齐。

1.6适当润滑咽喉镜，但不能让润滑剂污染咽喉镜的镜片。

2.咽喉镜放入口腔的步骤

2.1沿病人口腔的中线放入咽喉镜，小心不要挤压舌头，把咽喉镜沿病人口腔的中线慢慢滑入口腔。在某些情况下，可以使用“盖代尔气道”的技巧把咽喉镜放入病人口腔中（如图1）。

2.2在咽喉镜与水平面成45°角时，通过目镜罩观察病人口腔并分辨气道结构（如图2）。

2.3继续插入咽喉镜直到看到会厌，并把咽喉镜舌片前端放在会厌谷。

2.4轻柔地向上提起咽喉镜使声带暴露出来（如图3），也可以把咽喉镜的舌片前端放在会厌下（米勒式）。

3.气管插管插入的步骤

3.1轻柔地转动咽喉镜使声门处于视野的中心，定位杓状软骨位于咽喉镜视野中轴线（横向）以下，声门位于咽喉镜视野中轴线（纵向）中央。

3.2轻柔地将气管插管沿咽喉镜的引导槽向前推进，直到看到气管插管前端穿过声门，并检查气管插管插入的深度（图4）。

3.3把气管插管上的气囊按照常规的方法充气，充气后检查气管插管的位置是否合适。否则需要重复上述两个步骤把气管插管插入合适的位置。

4.咽喉镜的撤离

4.1确认气管插管已导入到合适的位置后，把气管插管连接到麻醉呼吸回路，并核查气管连接是否正确和是否密封。

4.2把气管插管从咽喉镜引导槽的侧面拉出，使其与咽喉镜分离。然后向后滑动咽喉镜，使气管插管与咽喉镜完全分离，并取出咽喉镜。在分离过程中一定要保证握紧气管插管（图5）。

六、禁 忌 症

口腔张口宽度小于咽喉镜开口间距（详见表2）的患者不能使用本产品进行气管插管。

七、注意事项

1.本产品在包装未破损情况下有效期为三年、包装破损禁止使用。

2.本产品仅供有资质的医护人员使用。

3.插入咽喉镜前吸清病人口腔内分泌物。

4.在内置电池取出前不能焚烧处理本产品。

5.本产品不可以用液体浸泡或冲洗。

6.本产品不能与可燃的麻醉剂一起使用。

7.严禁使用本产品在牙齿上施加压力。

8.严禁把本产品强行插入上呼吸道。

9.本产品经环氧乙烷灭菌，仅供一次性使用。

10.由于使用者自行清洁或消毒所造成的镜片污染或其他功能失效，不包含在本产品的质量承诺范围。

八、图示及符号定义

表示产品经环氧乙烷灭菌；

表示无菌产品 ；

表示产品仅供一次性使用；

表示BF型应用部分；

表示阅读说明；

表示生产批号；

表示生产日期；

表示失效日期；

表示包装破损，请勿使用；

表示防潮；

九、储存、运输条件

本产品储存在温度为0～55℃，相对湿度不超过93%，且无腐蚀性气体

和干燥通风良好，清洁的室内。运输、储存时防止受潮、受热和阳光直接照射。

十、其他说明

1.本产品的使用寿命为40分钟（累计），在生命周期结束前5分钟，照明系统开始有的间歇性闪烁，直到电池耗尽。

2.产品废弃前先取下目镜罩，撬开咽喉镜电池盖取出电池放置在电池回收专用处，电池应与普通垃圾分离，电池及咽喉镜都应按照污染物弃置方法进行处理。

十一、电磁兼容

注意：

- 一次性使用麻醉咽喉镜符合YY0505-2012标准电磁兼容有关要求；

- 用户应根据随机文件提供的电磁兼容信息进行安装和使用；

- 便携式和移动式RF通信设备可能影响一次性使用麻醉咽喉镜性能，使用时避免强电磁干扰，如靠近手机、微波炉等；

- 指南和制造商的声明详见表3。

警示：

- 一次性使用麻醉咽喉镜不应与其他设备接近或叠放使用，如果必须接近或叠放使用，则应观察验证在其使用的配置下能正常运行；

- A类设备拟用于工业环境中，由于一次性使用麻醉咽喉镜传导骚扰和辐射骚扰，在其他环境中要确保电磁兼容可能有潜在困难；

- 除一次性使用麻醉咽喉镜的制造商作为内部元器件的备件出售的电缆外，使用规定外的附件和电缆可能导致一次性使用麻醉咽喉镜发射的增加或抗扰度的降低。

| 指南和制造商的声明–电磁抗扰度 |
| --- |
| 一次性使用麻醉咽喉镜预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证它在这种电磁环境中使用： |
| 抗扰度试验 | IEC 60601试验电平 | 符合电平 | 电磁环境–指南 |
| 静电放电 GB/T 17626.2 | ±6 kV 接触放电 ±8 kV 空气放电 | ±6 kV 接触放电 ±8 kV空气放电 | 地面应是木质、混凝土或瓷砖，如果地面用合成材料覆盖，则相对湿度应至少30% |
| 电快速瞬变脉冲群 GB/T 17626.4 | ±2kV 对电源线 ±1kV 对输入/输出线 | ±2kV 对电源线 ±1kV 对输入/输出线 | 网电源应具有典型的商业或医院环境下使用的质量 |
| 浪涌 GB/T 17626.5 | ±1 kV 线对线 ±2 kV 线对地 | ±1 kV 线对线 ±2 kV 线对地 | 网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量 |
| 电源输入线上电压暂降、短时中断和电压变化 GB/T 17626.11 | <5 % UT,持续0.5周期 （在UT上,>95%的暂降） 40 % UT,持续5周期 （在UT上,60%的暂降） 70 % UT，持续25周期 （在UT上,30%的暂降） <5 % UT,持续5s （在UT上,>95%的暂降） | <5 % UT,持续0.5周期 （在UT上,>95%的暂降） 40 % UT,持续5周期 （在UT上,60%的暂降） 70 % UT，持续25周期 （在UT上,30%的暂降） <5 % UT,持续5s （在UT上,>95%的暂降） | 网电源应具有典型的商业或医院环境中使用的质量。如果一次性使用麻醉咽喉镜的用户在电源中断期间需要连续运行，则推荐一次性使用麻醉咽喉镜采用不间断电源或电池供电 |
| 工频磁场（50/60Hz） GB/T 17626.8 | 3A/m | 3A/m,50/60Hz | 工频磁场应具有在典型的商业或医院环境中典型场所的工频磁场水平特性 |
| 注：UT指施加试验电压前的交流网电压 |

| 指南和制造商的声明–电磁抗扰度 |
| --- |
| 一次性使用麻醉咽喉镜预期在下列规定的电磁环境中使用，购买者或使用者应保证其在这种电磁环境中使用： |
| 抗扰度试验 | IEC 60601试验电平 | 符合电平 | 电磁环境–指南 |
| 射频传导 GB/T 17626.6 射频辐射 GB/T 17626.3 | 3 V（有效值） 150 kHz～80 MHz 3 V/m 80 MHz～2.5 GHz | 3 V（有效值） 3 V/m | 便携式和移动式RF通信设备不应比推荐的隔离距离更靠近一次性使用麻醉咽喉镜的任何部分使用，包括电缆。该距离应由与发射机频率相应的公式计算。 推荐的隔离距离 d = d = 80 MHz～800 MHz d = 800 MHz～2.5 GHz 式中: —根据发射机制造商提供的发射机最大额定输出功率，以瓦特(W) 为单位； d—推荐的隔离距离，以米(m)为单位b。 固定式射频发射机的场强通过对电磁场所的勘测c来确定，在每个频率范围d都应比符合电平低。 在标记下列符号的设备附近可能出现干扰。 |
| 注1：在80MHz和800MHz频率上，采用较高频段的公式。 注2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体和人体的吸收和反射的影响。 |
| a 固定式发射机，诸如：无线(蜂窝/无绳)电话和地面移动式无线电的基站、业余无线电、调幅和调频无线电广播以及电视广播等，其场强在理论上都不能准确预知。为评定固定式射频发射机的电磁环境，应考虑电磁场所的勘测。如果测得一次性使用麻醉咽喉镜所处场所的场强高于上述适用的射频符合电平，则应观测一次性使用麻醉咽喉镜以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，则补充措施可能是必需的，比如重新调整一次性使用麻醉咽喉镜的方向或位置。 b 在150KHz～80MHz整个频率范围，场强应该低于 3 V/m。 |

| 便携式及移动式射频通信设备和一次性使用麻醉咽喉镜之间的推荐隔离距离 |
| --- |
| 一次性使用麻醉咽喉镜预期在射频辐射骚扰受控的电磁环境中使用。依据通信设备最大额定输出功率，购买者或使用者可通过下面推荐的维持便携式及移动式射频通信设备（发射机）和一次性使用麻醉咽喉镜之间最小距离来防止电磁干扰。 |
| 发射机的额定最大输出功率 W | 对应发射机不同频率的隔离距离/m |
|  | 150 kHz ～ 80 MHz d = | 80 MHz ～ 800 MHz d = | 800 MHz～ 2.5 GHz d = |
| 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.23 |
| 0.1 | 0.38 | 0.38 | 0.73 |
| 1 | 1.2 | 1.2 | 2.3 |
| 10 | 3.8 | 3.8 | 7.3 |
| 100 | 12 | 12 | 23 |
| 对于上表未列出的发射机额定最大输出功率，推荐隔离距离 d ，以米 (m)为单位，可用相应发射机频率栏中的公式来确定，这里 P 是由发射机制造商提供的发射机最大输出额定功率，以瓦特（W）为单位。 注1：在 80 MHz 和 800 MHz频率上，采用较高频范围的公式。 注2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体和人体的吸收和反射的影响。 |

【生产日期】 详见产品标签

【使用期限】 三年

【注 册 人】 深圳市添朗医疗器械有限公司

【住    所】 深圳市宝安区西乡街道朱坳第二工业区C5厂房5楼

【生产企业】 深圳市添朗医疗器械有限公司

【住    所】 深圳市宝安区西乡街道朱坳第二工业区C5厂房5楼

【生产地址】 深圳市宝安区西乡街道朱坳第二工业区C5厂房5楼

【联系电话】 0755-27696568

【传    真】 0755-27678821

【邮政编码】 518126

【售后服务单位】 深圳市添朗医疗器械有限公司

【质量投诉电话】 0755-27696568

【说明书编制日期】 2017年05月25日